Protocollo Slow & Run Control

Slow Control.

Comunicazione via RS232 9600 bps

Pacchetto dati	>> ccXXvvvv[cr]

cc = Indirizzo della schedina (due caratteri) esempio 01
XX = Comando due caratteri alfabetici MAIUSCOLI
vvvv = Valore a 4 cifre (opzionale)
[cr] = carriage return

COMANDI (2 caratteri MAIUSCOLI)

SS > LS
Setta/Legge la soglia del comparatore da 0 a 3300 (espressa in mV)
(Nota: parte da un offset di 2360 mV . Riducendo il valore aumenta la soglia)
 ( Soglia (in mV) = 2360 – valore settato )

SH > LH
Setta/Legge il valore dell' HV (in V) massimo 1500V

SU> LU
Setta/Legge l'indirizzo della scheda ( scrive in EEPROM)
Funziona solo se CS_ADC è abilitato

ST> LT
Setta/Legge Current Trip time (in xxs)

SA> LA
Setta/Legge soglia di OVER Current ( in val ADC )

SR> LR
Setta/Legge Rampa in V/s

HV> LG
Setta/Legge Enable HV valore 1/0 (1=ON)

LV>
Legge il vaolre dell'HV (in mV)

LI>
Legge la corrente (in nA)

LD>
 Status ((1°&2° char = "RU","RD","WR"))
RampUp, RampDown, WoRk
((3°&4° char "OC", "OV", "CV"))
Over Current, Over Voltage, overCurrent e overVoltage
(( 5° char '1', '0' )) HV Enable

LQ>
Legge la tensione di reference del DAC ( in mV)

NOTA :
Prima di accendere l'HV settare la tensione a 0001

Comando di prova nella FPGA
comando „FFUU“ = Incrementa la fase del PLL x USB
comando „FFDD“ = Decrementa la fase del PLL x USB

Run Control.

Comunicazione trametie USB Protocollo "Fazia"

Addr	R/W	Val	Mnemonico
0	R	16 bit	Valore di Over Current bit 0=Ch0 ...... bit 15=CH15 (0= OVC)
1	R	10 bit	Valore di Over Current bit 0=Ch16 ...... bit 9=CH25 (0= OVC)
2	R/W	16 bit	Power Disable bit 0= CH0...... bit 15=CH15 (autores se OVC)
3	R/W	10 bit	Power Disable bit 0= CH16...... bit 9=CH25 (autores se OVC)
4	R/W	8 bit	C_Ritardo bit(7..0) Time di buio (step 10ns) ( 2X clk)
5	R/W	6 bit	C_Ritardo bit(13..8) Time to peck (step 5ns)
6	R/W	16 bit	CS dell'ADC bit 0=Ch0 ...... bit 15=CH15 / deve essere posto a 1 per enable
7	R/W	10 bit	CS dell'ADC bit 0=Ch16 ...... bit 9=CH25 / deve essere posto a 1 per enable
8	R/W		Vari Bit
9	R	16bit	Frequenza CH0 Base 1sec OVF 65536Hz
A	R	16bit	Frequenza CH1
B	R	16bit	Frequenza CH2
C	R	16bit	Frequenza CH3
D	R	16bit	Frequenza CH4
E	R	16bit	Frequenza CH5
F	R	16bit	Frequenza CH6
10	R	16bit	Frequenza CH7
11	R	16bit	Frequenza CH8
12	R	16bit	Frequenza CH9
13	R	16bit	Frequenza CH10
14	R	16bit	Frequenza CH11
15	R	16bit	Frequenza CH12
16	R	16bit	Frequenza CH13
17	R	16bit	Frequenza CH14
18	R	16bit	Frequenza CH15
19	R	16bit	Frequenza CH16
1A	R	16bit	Frequenza CH17
1B	R	16bit	Frequenza CH18
1C	R	16bit	Tempo Morto ( Conta 48829 Hz in AND con Fifo nHFull)
1C (30)	R	16 bit	PPS contati
1D (31)	R	16 bit	Conta sfasamenti
1E(32)	R	3bit	B0 = RefClk detect , B1 = RefClkLost, B2 = RefClkFound
33	R	2bit	B0 = Tag0 detect , B1 = TagRes detect ( si autoresetta leggando)
34	R/W	14bit	Periodo Pulser step 1ms ( 0 = off)
35	R/W	16bit	Valore del Contatore tempo al Tag0

Vari Biti (addr 0x8)8 10

Bit 0 = (R/W) Calibrazione
Bit 1 = (R/W) Auto Trig
Bit 2 = (R/W) En evento Secondi
Bit 3 = (R/W) CLK SEL_OUT (( 1 = Automatico, 0 = Manuale )) ((( vedi bit4 sotto))

Bit 4 = (R/W) CLK_est_int (( 0 = XTAL, 1 = RefCLKcavo ))

Bit 12 = (R) La FIFO è andata HF ((si resetta leggendo))
Bit 13 = (R) Reset globale dovuto ai PLL non locked
Bit 14 = (R) PLL multifase a 200MHz Locked
Bit 15 = (R) clk_failed

Frequenzimetri
Base dei tempi 1sec
Freq Max 65535 Hz
Valore max frequenza = 0X“FFFE“
Se il comparatore è sempre alto ( quando si imposta una soglia minore dell'offset)
Allora si leggerà 0X“FFFF“

Tempo morto
Se conta 48829 Hz = Tempo morto 0%
Se conta	0Hz = Tempo morto 100%

Tempo buio
Il tempo di buio è a step di 10 ns e non 5 ns perché è stato eseguito uno shift all’interno del modulo canale_tempo.

ADC
La frequenza di CLK dell’ADC è circa 15MHz (65ns con esattezza), una conversione dura 877 ns.

Formato Dati

Formato Dati

Significato	Msbit	Val(Hex)	Significato
Testa	'1'	BAAB	Inizio evento
Canale	'0'	00XX	XX= Canale ( 0 to 25)
TDC_1	'0'	XXXX	TDC MSB ( 15 bit ) (14..0)
TDC_2	'0'	XXXX	TDC LSB (13 bit ) (14 ..2) + / T_fine MSB (2 bit) (1..0)
TDC_3	'0'	XXXX	T_fine LSB(3 bit)(13..11) + / T_Wdt(6 bit)(10..5) + / TW_fine (5bit) (4..0)
Energia	'0'	0XXX	Energia ( 12 bit) (11..0)
CRC	'0'	XXXX	CRC a 16 bit fatto anche con la coda
CODA	'1'	FEEF	Fine evento

TDC (28bit)	Risoluzione 5ns
T_fine	(5bit)	Risoluzione 300ps
T_Wdt (6bit)	Risoluzione 5ns
TW_fine(5bit)	Risoluzione 300ps

NOTA:
1) Il TDC misura il tempo dell'evento rispetto all'impulso di un PPS.
Può essere ustato come Time stamp???

2) Il Tempo fine va SOTTRATTO al tempo coars

3) Gli eventi possono avere il valore di Time stamp anche non crescente.

Formato dati da implemetare ottimizzato

Bit 15
Comando	1
Dato	0

Tasta	1 1	0	Canale (4 - 0)	TDC (27 -20)

Dati	0	TDC (19 - 5)

Dati	0	TDC (4 - 0)	T_fine (4- 0)	TW_fine (4- 0)

Dati	0	0 0 0	ADC (11 – 0)

Coda	1 0	T_Wdt (5 - 0)	CRC (7 – 0 )